[image: image1.wmf]23,5

 

-

 

HbA1C%

 x 

10,93

 

 

(mmol/mol)

 

IFCC

 

-

 

HbA1C

=

[image: image2.wmf]100

x

Total

 

HB

 

 Abs

X

 

3

HBA1C)

 

(Abs.

 

 

Glicada

  

a

Hemoglobin

=

[image: image3.png]wl MBiotog Diagnssticos Ltda



[image: image4.wmf]23,5

 

-

 

HbA1C%

 x 

10,93

 

 

(mmol/mol)

 

IFCC

 

-

 

HbA1C

=

[image: image5.jpg]cepa



[image: image6.wmf]100

x

Total

 

HB

 

 Abs

X

 

3

HBA1C)

 

(Abs.

 

 

Glicada

  

a

Hemoglobin

=

Instruções de uso

Glicohemoglobina • Troca Iônica

Kit para determinação da hemoglobina glicada em amostras de sangue total (HbA1C).

Somente para uso diagnóstico in vitro

Metodologia e princípio do teste

A determinação quantitativa da hemoglobina glicada é realizada a partir do hemolisado da amostra, onde é eliminada a fração lábil. O hemolisado é transferido para a microcoluna de resina de troca catiônica, onde ocorrem interação entre as cargas de resina e as cargas das moléculas de hemoglobina; sendo as cargas das moléculas  HbA1C menores, estas não se ligam à resina, passando especificamente para o eluato, onde é realizada a determinação quantitativa da HbA1C  através da medida espectrofotométrica da absorbância em 415 nm. 
Composição dos reagentes e apresentação
R1 Hemolisante: Biftalato de potássio 50 mmol/L, detergente, pH 5,0 ( 1 x 7 mL) R2 Tampão: Tampão fosfato 48 mol/L, pH 6,5, azída sódica 0,95 g/dL (1 x 60 mL ). R3 Reagente de cor: Tampão fosfato72 mmol/L, pH 6,4, azida sódica 0,95 g/L ( 2 x 225 mL ). Microcolunas:Contém resina de troca catiônica equilibrada ( 25 unidades )
* Conjunto para 25 testes.
Materiais necessários não fornecidos

· Água destilada ou deionizada

· Banho-maria

· Cronômetro

· Espectrofotômetro 

· Pipetas manuais ou automáticas

· Ponteiras descartáveis

· Vidraria

Precauções e cuidados especiais

· Somente para uso diagnóstico “in vitro”.

· Não misturar ou trocar lotes de reagentes diferentes.

· Evitar contaminação microbiana dos reagentes e não utilizar reagentes que tenham sinais de contaminação ou precipitação.

· Caso haja contato com quaisquer reagentes lavar a área afetada com água em profusão. Em caso de ingestão de reagentes procurar auxílio médico imediato munidos desta instrução de uso.

· Utilizar equipamentos de proteção individual segundo normas de biossegurança.

· A água (destilada ou deionizada) utilizada na limpeza do material ou nos procedimentos deve ser recente e isenta de agentes contaminantes.

· Certificar-se das condições adequadas de funcionamento dos equipamentos de     análise. 

· O descarte do material utilizado deve ser feito segundo os critérios de biossegurança.

· Lavar as mãos após trabalhar com material potencialmente infeccioso.
Armazenamento, transporte e validade

Armazenar os reagentes entre 2-8°C em sua embalagem original. Os produtos poderão ser transportados, por até 48 horas, entre     2-30°C. A data de validade se encontra no rótulo do produto.

Amostra biológica 

Sangue total colhido com heparina ou EDTA
Sob refrigeração, a hemoglobina glicada no sangue total é estável durante 7 dias. Caso não seja possível a determinação no mesmo dia da coleta da amostra, aconselha-se guardar o sangue total ao invés do eluato.
Todo o material biológico deve ser processado como sendo potencialmente contaminante. Usar luvas descartáveis durante a manipulação do material biológico. As amostras devem ser descartadas, após o uso, em recipientes específicos para este fim. 
Interferentes pré-analíticos 

A presença de hemoglobinas variantes S e C podem alterar, de forma não muito significativa, os resultados. A presença das hemoglobinas E, F, Hb-carbamilada e Hb-acetilada, podem interferir nos resultados. A interferência da fração HbA1c – lábil e minimizada pelo reagente hemolisante. Nos pacientes com anemia hemofílica, anemia por deficiente de ferro, ou transfundidos, a idade média dos eritrócitos são alteradas. Interpretar estes resultados com cautela.
Preparo do Hemolisado
Permitir que reagentes e amostras atinjam a temperatura ambiente;

Passo 1 Pipetar em tubo de ensaio como descrito abaixo:

	Sangue total
	50 (L

	Hemolisante
	200 (L


Passo 2  Agitar e deixar à temperatura ambiente durante 10-15 minutos.
Preparo da Microcoluna
A armazenagem prolonganda das microcolunas pode ocasionar uma excessiva compactação da resina, o que diminui o fluxo. Para evitar esta interferência, colocar a microcoluna em posição invertida por aproximadamente 10 minutos. Após este peíodo, retorná-la à posição original e aguardar a sedimentação da resina antes de abaixar o disco superior. 


Caso o procedimento acima não resolva, deixar a microcoluna por 30 minutos a 37° C (Banho maria ou estufa). Repeti o processo acima, caso o problema persista, entre em contato com o SAC.

Passo 1  Destampar a parte superior da microcoluna de troca catiônica e quebrar a o bico inferior.

Passo 2 Pressionar, com o auxílio da extremidade de uma pipeta, o disco superior até o nível da resina, evitando comprimi-la. Deixar gotejar até que o líquido alcance o nível do disco. Descartar o eluato
Separação e leitura da HBA1C
Passo 1 - Hemolisado  Aplicar, cuidadosamente sobre o disco da microcoluna, 50 (L do hemolisado. Descartar o eluato
Passo 2 - Tampão  Após absorção de todo hemolisado, adicionar 200(L do tampão, procurando arrastar os possíveis resídos do hemolisado. Quando este atinjir o disco da microcoluna, adicionar mais 2 mL. Descartar o eluato 
Passo 3 – Reagente de Cor Colocar a microcoluna sobre um tubo de ensaio e adicionar 4 mL do Reagente de Cor. Recolher o eluato.
Passo 4 – Leitura HBA1C
Agitar bem e ler a absorbância da fração HbA1c a 415 nm, zerando o fotômetro com água destilada.

Passo 4 – Leitura HB Total
Pipetar em tubo de ensaio como descrito abaixo:

	Hemolisado
	50 (L

	Reagente de cor
	12 mL


Agitar bem e ler a absorbância da Hb Total a 415 nm contra água destilada. A cor é estável por 60 minutos. 

Cálculos


Os resultados encontrados por este método são equivalentes aos métodos certificados pela U S National Glicohemoglobin Standardization Program (NGSP) e podem ser transformados em equivalentes ao do método normalizado pela International Federation of Clinical Chemistry (IFCC), atravé da seguinte equação:


Temperatura de trabalho: 21-26 ºC. 

Se a temperatura de trabalho for superior ou inferior, multiplicar o valor obtido pelo correspondente, segundo a tabela abaixo:

	Temperatura de ensaio
	Fator de correção

	18-20°C
	1,15

	27-30 °C
	0,90


Valores de referência

Os valores de referência abaixo foram estabelecidos pelo Diabetes Control and Complications Trial Research Group (DCCT) e foram aceitas em vários países para população não diabética e para avaliação do grau de controle da glicose no sangue nos pacientes diabéticos.
	NGSP-DCCT (%)
	IFCC (mmol/mol)
	Valores de referência / Grau de controle

	4,0 – 6,5
	20-48
	Não diabético

	6,0 – 7,0
	42-53
	Diabético com bom controle

	7,0 – 8,0
	53-64
	Diabético com controle regular

	> 8
	> 64
	Diabético com controle ruim



Estes valores são dados apenas a título orientativo. É recomendável que cada laboratório estabeleça sua própria faixa de valores de referência.

Controle de qualidade

O laboratório deve ter como prática de rotina o uso de amostras controle comerciais. Preferencialmente deve participar de programas de controle externo de qualidade, a exemplo daqueles oferecidos pela SBAC e SBPC.
Características de desempenho do produto7
Sensibilidade analítica: A sensibilidade do método é de 4% (20 mmol/mol).

Limite de Linearidade: Os resultados são lineares até 17% (162 mmol/mol). 
Estudos comparativos: Este produto não apresentou variação sistêmica significativa quando comparado com produtos de mesma metodologia.

Repetitividade e Reprodutibilidade:
	Repetitividade
	Concentração média
	n
	CV%

	
	7,2% = 55 mmol/mol
	25
	5,4

	
	9,9% = 85 mmol/mol
	25
	6,3

	Reprodutibilidade
	Concentração média
	n
	CV%

	
	7,2% = 55 mmol/mol
	25
	7,3

	
	9,9% = 85 mmol/mol
	25
	5,9


Termo de garantia

A MBiolog Diagnósticos Ltda garante o desempenho deste produto até a data de expiração indicada no rótulo, desde que os cuidados de utilização e armazenamento indicados nos rótulos e nestas instruções de uso forem seguidas corretamente.

Meio ambiente

As caixas e bulas podem ser encaminhados para coleta seletiva e reciclados, desde que não contenha contaminações químicas e/ou biológicas. Preserve o meio ambiente.
Referências

1. Bissé E, Abraham EC. New less temperature-sensitive microchromatographic method for the separation and quantitation of glycosylated hemoglobins using a non-cyanide buffer system. J Chromatog 1985; 344: 81-91. 

2. Hoelzel W, et al. IFCC reference system for measurement of hemoglobin A1c in human blood and the national standardization schemes in the United States, Japan, and Sweden: a method-comparison study. Clin Chem 2004; 50: 166-174. 

3. Hanas R, et al. 2010 Consensus statement on the worldwide standardization of the hemoglobin A1c measurement. Clin Chem Lab Med 2010; 48: 775-776. 

4. Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics, 4th ed. Burtis CA, Ashwood ER, Bruns DE. WB Saunders Co, 2005. 

5. The Diabetes Control and Complications Trial Research Group. The effect of intensive treatment of diabetes on the development  and progression of long term complications in insulin-dependent diabetes mellitus. N Engl J Med 1993; 329: 977-986. 
6. Young DS. Effects of drugs on clinical laboratory tests, 5th ed.  AACC Press, 2000. 
SAC – SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE

(31) 3507 0707 

sac@mbiolog.com.br
REV.: 02 – 26/10/2010







� EMBED Equation.3  ���





Nota





Nota





Nota





� EMBED Equation.3  ���









Ver.: 01

_1351687518.unknown

_1351684232.unknown

